Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з технічного обслуговування лабораторного обладнання)

(назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2025-11-21-003607-a)

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

| № п\п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних та якісних характеристик |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технічне обслуговування іонного хроматографа Thermo Fisher Scientific ICS 6000 | 1 шт. |  |
|  |  | Обслуговування автосамплеру, заміна дозуючого пристрою автосамплеру | Для забезпечення справного технічного стану обладнання, відновлення характеристик до заявлених виробником параметрів, виявлення та усунення негативних факторів, що впливають на результати вимірювань, підтримки задовільного технічного стану з метою подовженого строку експлуатації обладнання, його частин та механізмів. |
|  |  | Діагностика та ремонт градієнтного насосу хроматографічної системи, включаючи заміну ущільнень плунжерного насосу |  |
|  |  | Діагностика та ремонт ізократичного насосу хроматографічної системи, включаючи заміну ущільнень плунжерного насосу |  |
|  |  | Поновлення змащувальних матеріалів рухомих вузлів системи |  |
|  |  | Діагностичний огляд та обслуговування дегазатора |  |
|  |  | Перевірка герметичності з’єднань, усунення витоків за необхідності |  |
|  |  | Чистка та обслуговування вхідного та вихідного клапанів насоса |  |
|  |  | Чистка та обслуговування термостата колонок |  |
|  |  | Чистка та обслуговування детектора |  |
|  |  | Діагностика та налаштування з’єднання з персональним комп’ютером з встановленим програмним забезпеченням |  |
|  |  | Тестування метрологічних характеристик приладу на відповідність технічній специфікації виробника |  |
|  | Технічне обслуговування високоефективного рідинного хроматографо Agilent Technologies 1100 Series з діодно-матричним детектором | 1 шт. |  |
|  |  | Обслуговування дегазатора та ремонт за необхідності | Для забезпечення справного технічного стану обладнання, відновлення характеристик до заявлених виробником параметрів, виявлення та усунення негативних факторів, що впливають на результати вимірювань, підтримки задовільного технічного стану з метою подовженого строку експлуатації обладнання, його частин та механізмів. |
|  |  | Перевірка герметичності з’єднань, усунення витоків за необхідності |  |
|  |  | Обслуговування насосу хроматографічної системи, включаючи заміну ущільнень плунжерного насосу |  |
|  |  | Обслуговування автосамплеру, заміна дозуючого пристрою автосамплеру в разі необхідності |  |
|  |  | Поновлення змащувальних матеріалів рухомих вузлів системи |  |
|  |  | Промивка вхідного та вихідного клапанів насоса |  |
|  |  | Чистка та обслуговування термостата колонок, детектора |  |
|  |  | Тестування метрологічних характеристик приладу на відповідність технічній специфікації виробника. |  |
|  | Технічне обслуговування газового хроматографа з полум’яно-іонізаційним детектором Shimadzu GC 2010 Plus | 1 шт. |  |
|  |  | Обслуговування автосамплеру, заміна дозуючого пристрою автосамплеру в разі необхідності | Для забезпечення справного технічного стану обладнання, відновлення характеристик до заявлених виробником параметрів, виявлення та усунення негативних факторів, що впливають на результати вимірювань, підтримки задовільного технічного стану з метою подовженого строку експлуатації обладнання, його частин та механізмів. |
|  |  | Поновлення змащувальних матеріалів рухомих вузлів автосамплеру |  |
|  |  | Чистка та обслуговування інжектора |  |
|  |  | Чистка та обслуговування системи нагріву та охолодження термостату |  |
|  |  | Чистка детектора |  |
|  |  | Чистка ізолюючих шайб, перевірка стану сопла детектора |  |
|  |  | Заміна лайнера та його ущільнюючого кільця |  |
|  |  | Заміна септи |  |
|  |  | Перевірка герметичності аналітичних ліній каналів подачі газу-носія, обдувки септи та каналу скидання потоку ділення |  |
|  |  | Перевірка робочих параметрів фільтрів в каналах подачі газу-носія, обдувки септи та каналу скидання потоку ділення |  |
|  |  | Перевірка температурних режимів, параметрів інжектора (за потоками та тиском) |  |
|  |  | Перевірка температурних режимів, чутливості, параметру шуму детектора |  |
|  |  | Перевірка температурних режимів термостату |  |
|  |  | Кондиціонування приладу |  |
|  |  | Обслуговування компресора стисненого повітря |  |
|  |  | Обслуговування генератора водню |  |
|  |  | Заміна фільтрів очистки газів |  |
|  |  | Тестування метрологічних характеристик приладу на відповідність технічній специфікації виробника |  |
|  | Технічне обслуговування газового хроматографа з полум’яно-іонізаційним детектором Shimadzu GC 2010 Pro | 1 шт. |  |
|  |  | Обслуговування автосамплеру, заміна дозуючого пристрою автосамплеру | Для забезпечення справного технічного стану обладнання, відновлення характеристик до заявлених виробником параметрів, виявлення та усунення негативних факторів, що впливають на результати вимірювань, підтримки задовільного технічного стану з метою подовженого строку експлуатації обладнання, його частин та механізмів. |
|  |  | Поновлення змащувальних матеріалів рухомих вузлів автосамплеру |  |
|  |  | Заміна лайнера та його ущільнюючого кільця |  |
|  |  | Заміна септи |  |
|  |  | Чистка та обслуговування інжектора |  |
|  |  | Чистка детектора |  |
|  |  | Чистка ізолюючих шайб, перевірка стану сопла детектора |  |
|  |  | Чистка та обслуговування системи нагріву та охолодження термостату |  |
|  |  | Перевірка герметичності аналітичних ліній каналів подачі газу-носія, обдувки септи та каналу скидання потоку ділення |  |
|  |  | Перевірка робочих параметрів фільтрів в каналах подачі газу-носія, обдувки септи та каналу скидання потоку ділення |  |
|  |  | Перевірка температурних режимів, параметрів інжектора (за потоками та тиском) |  |
|  |  | Перевірка температурних режимів, чутливості, параметру шуму детектора |  |
|  |  | Перевірка температурних режимів термостату |  |
|  |  | Заміна фільтрів очистки газів |  |
|  |  | Кондиціонування приладу |  |
|  |  | Обслуговування компресора стисненого повітря |  |
|  |  | Обслуговування генератора водню |  |
|  |  | Тестування метрологічних характеристик приладу на відповідність технічній специфікації виробника. |  |
|  | Технічне обслуговування газового хроматографа Agilent 7890B з мас-селективним детектором 5977B | 1 шт. |  |
|  |  | Обслуговування автосамплеру, заміна дозуючого пристрою автосамплеру в разі необхідності | Для забезпечення справного технічного стану обладнання, відновлення характеристик до заявлених виробником параметрів, виявлення та усунення негативних факторів, що впливають на результати вимірювань, підтримки задовільного технічного стану з метою подовженого строку експлуатації обладнання, його частин та механізмів. |
|  |  | Поновлення змащувальних матеріалів рухомих вузлів автосамплеру |  |
|  |  | Чистка та обслуговування інжектора |  |
|  |  | Чистка та обслуговування системи нагріву та охолодження термостату |  |
|  |  | Заміна лайнера та його ущільнюючого кільця |  |
|  |  | Заміна септи |  |
|  |  | Перевірка герметичності аналітичних ліній каналів подачі газу-носія, обдувки септи та каналу скидання потоку ділення |  |
|  |  | Перевірка робочих параметрів фільтрів в каналах подачі газу-носія, обдувки септи та каналу скидання потоку ділення |  |
|  |  | Перевірка температурних режимів, параметрів інжектора (за потоками та тиском) |  |
|  |  | Перевірка температурних режимів, чутливості, параметру шуму детектора |  |
|  |  | Перевірка стану детектора (філаментів, камери іонізації) та їх очистка, заміна філаментів |  |
|  |  | Перевірка робочих параметрів вакууму та тестування на герметичність |  |
|  |  | Перевірка температурних режимів |  |
|  |  | Кондиціонування приладу |  |
|  |  | Заміна фільтрів очистки газів |  |
|  |  | Тестування метрологічних характеристик приладу на відповідність технічній специфікації виробника. |  |
|  | Технічне обслуговування газового хроматографа Shimadzu GC 2010 Plus з мас-селективним детектором GCMS QP2020 | 1 шт. |  |
|  |  | Обслуговування автосамплеру, заміна дозуючого пристрою автосамплеру в разі необхідності | Для забезпечення справного технічного стану обладнання, відновлення характеристик до заявлених виробником параметрів, виявлення та усунення негативних факторів, що впливають на результати вимірювань, підтримки задовільного технічного стану з метою подовженого строку експлуатації обладнання, його частин та механізмів. |
|  |  | Поновлення змащувальних матеріалів рухомих вузлів автосамплеру |  |
|  |  | Чистка та обслуговування інжектора |  |
|  |  | Чистка та обслуговування системи нагріву та охолодження термостату |  |
|  |  | Заміна лайнера та його ущільнюючого кільця |  |
|  |  | Заміна септи |  |
|  |  | Перевірка робочих параметрів вакууму та тестування на герметичність |  |
|  |  | Перевірка герметичності аналітичних ліній каналів подачі газу-носія, обдувки септи та каналу скидання потоку ділення |  |
|  |  | Перевірка робочих параметрів фільтрів в каналах подачі газу-носія, обдувки септи та каналу скидання потоку ділення |  |
|  |  | Перевірка температурних режимів, параметрів інжектора (за потоками та тиском) |  |
|  |  | Перевірка стану детектора (філаментів, камери іонізації) та їх очистка, заміна філаментів |  |
|  |  | Перевірка температурних режимів, чутливості, параметру шуму детектора |  |
|  |  | Перевірка температурних режимів |  |
|  |  | Кондиціонування приладу |  |
|  |  | Заміна фільтрів очистки газів |  |
|  |  | Тестування метрологічних характеристик приладу на відповідність технічній специфікації виробника. |  |
|  | Технічне обслуговування інфрачервоного Фур’є спектрометра Thermo Fisher Scientific Nicolet iS50 | 1 шт. |  |
|  |  | Обслуговування та змащування рухомих частин приладу | Для забезпечення справного технічного стану обладнання, відновлення характеристик до заявлених виробником параметрів, виявлення та усунення негативних факторів, що впливають на результати вимірювань, підтримки задовільного технічного стану з метою подовженого строку експлуатації обладнання, його частин та механізмів. |
|  |  | Заміна прижимної вежі приставки порушеного повного внутрішнього відображення |  |
|  |  | Заміна осушувача спектрометра |  |
|  |  | Обслуговування оптичної системи спектрометра |  |
|  |  | Налаштування роботи спектрометра |  |
|  |  | Перевірка відтворюваності результатів вимірювання |  |

Обґрунтування

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з технічного обслуговування лабораторного обладнання)

(назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2025-11-21-003607-a)

391 005,97 грн

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

| № з/п | Розмір бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування розміру очікуваної вартості |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 391 005,97 | 391 005,97 | Визначення очікуваної вартості проводилось на підставі даних ринку методом порівняння ринкових цін шляхом аналізу 3-х цінових пропозицій згідно п. 1 «Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг методом порівняння ринкових цін», розділу 3 «Методи визначення очікуваної вартості», наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275. |